项目编号: LASZYY-SBK2019026

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一九年七月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市中医院

“核医学科产品”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

- 项目名称：核医学科产品

- 二、项目编号：LASZYY—SBK2019026

三、采购预算:48.2万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年7月19日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

六安市中医院

2018年7月3日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：核医学科产品 项目编号：LASZYY-SBK2019026 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年7月19日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：48.2万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：核医学科产品      48.2万元

（一）锝放射性污物储存桶         三个      3万元

规格：≥高500直径300mm外观不锈钢，桶盖上留有左右滑动的污物弃置口盖，方便快捷，桶的底部安装有4只带刹车的万向轮，抗侧翻摔倒。屏蔽防护≥10mmpb

（二）碘放射性污物储存桶         两个      2万元

规格：≥高500直径320mm外观不锈钢，桶盖上留有左右滑动的污物弃置口盖，方便快捷，桶的底部安装有4只带刹车的万向轮，抗侧翻摔倒。屏蔽防护≥20mmpb

（三）碘放射性污物储存箱         一个      2万元

规格：≥高650x400x400mm外观不锈钢，此箱适用于放置放射性污染药物废物，柜底部安装有承载相对应重量带刹车的万向轮。屏蔽防护≥20mmpb

（四）核素注射防护车             一台      2.5万元

外观为不锈钢，注射车防护部分形状卧式牛头槽式样，上方安装有观察窗铅玻璃，防护部分内侧安装照明系统，车的底部安装有承载相对应重量带刹车的万向轮，并承载平台液压升降外力防侧翻摔倒。屏蔽防护≥10mmpb

（五）活度计（进口）             一台      进口9万元

电离室类型：薄壁深井型

填充气体：12个大气压的超纯氩
测量范围 类型：自动测距 活动：最大250 GBq (6 Ci), 分辨率：最大0.1 µCi (0.01 MBq)
显示屏类型：8“VGA彩色液晶触摸屏显示器 格式：直读Bq/Ci ·Bq/Ci单位显示可选
显示值：核素名称（符号，质量数），校准数 精度：优于±2％ 线性度：±2％
响应时间：在2秒，4至16秒（非常低的活性样品） 偏置电压：500V+
测量重复性：24小时内±1％，在此期间连续地校准所有的时间的总体精度

精度决定于： 1）校准的具体核素和示例配置；2）用于静电计校准的标准源准确度。

测试 诊断：计划全面测试，系统存储器
日报：自动调零，自动背景调整，数据检查，准确性和一致性，电压测试
增强：线性，几何，条形QC

核数据 核素键：28个可编程键 系统内存：超过80核素（CAL数量和半衰期）
 系统内存：CO57，钴60，钡133，铯137的标准源 钼-99测定
 方法：滤罐或CAPMAC
 测量值：Mo-99 洗提, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率

PC端口接口：接口为RS-232和USB

兼容性：标准核医学管理系统

（六）甲状腺功能检测仪       一台     10万元

窗口本底：≤900CPM

点源灵敏度：≥0.18（min*Bq）-1

窗口计数度：≥0.14（min*Bq）-1

8小时稳定性：3%以内

测定功能：甲状腺摄碘率、甲状腺抑制率、过氯酸钾排泌实验、有效半衰期测定

电动调节探头升降

仪器配置：甲状腺功能检测仪一台、品牌计数机一台（内含工作软件一套）、彩色打印机一台、蜡模一个。

（七）表面污染检测仪（进口）    三台     进口 9.9万元

用于测量αβ和γ射线的多功能型表面污染测量仪，采用内置高性能探测器，无需外接探测器，便携一体化的表面污染测量仪。通过独特的核数据处理方法，可测量辐射剂量率、射线计数率和表面污染

（八）固定式环境辐射检测仪      一台       3万元

具有独立或组网使用功能，用于环境场所在线实时测量辐射剂量的监测设备，报警仪可就地实时显示辐射剂量数据，并提供超阈值报警提示及安全状态灯光指示，灵敏度高，响应快速。

（九）铅防护服                  四套      2万元

铅单量：≥0.5mmpb  铅衣要求带短袖

（含铅衣、铅围脖、铅帽、铅眼镜、铅手套）

（十）铅屏风                   壹套      1.5万元

规格尺寸：≥1800*1200mm  铅当量：≥5.0mmpb  带观察窗尺寸为：≥300*400mm  可移动带静音脚轮

（十一）药物转运防护盒             三个   0.6万元

规格：≥260x90x90mm,外观不锈钢，手提式，合页式翻盖，可放置数只注射器，蔽防护≥10mmpb

（十二）铅砖                       六块   0.3万元

规格：≥10mmpb 尺寸≥160*80*50mm

（十三）淋洗铅罐                   三个     1.2万元

规格：内置的尺寸与401标准药瓶配套，罐盖上留有抽药孔，屏蔽防护≥10mmpb

（十四）注射器防护套、罐         三套    1.2万元

铅当量：≥5mmpb

注：1、提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式）。

2、免费质保三年，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。

3、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：