项目编号: LASZYY-SBK2019036

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一九年十一月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市中医院

“动态心电、动态血压、显微手术器械”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称：动态心电、动态血压、显微手术器械

二、项目编号：LASZYY—SBK2019036

三、采购预算：22.48万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 无重大违法记录声明函、无不良行为（或信用）记录承诺函；

4. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年11月20日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

2019年11月13日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：动态心电、动态血压、显微手术器械 项目编号：LASZYY-SBK2019036 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年11月20日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：22.48万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：

第一包：动态心电及软件     数量：5套     预算：9.9万元

一、动态心电分析系统整机功能

1、动态心电图分析系统具有下列认证文件：

欧盟CE认证、通过欧洲ISO13485质量管理体系认证、自动分析准确性高，首次分析精度高达99.9%、房颤自动分析,准备率高达98%

2、能全信息存贮患者数据，并可DVD光盘刻录备份。

3、1个标准24小时的记录，可在10秒内下载完毕。

4、系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于10秒；

5、支持远程分析，实现网络分析共享功能；

二、动态心电记录盒主要功能和技术参数

1、导联方式：标准12导联，真实准确采集12导心电数据。

2、轻便小巧，7号碱性电池供电，最高可连续记录12导联72小时以上。

3、频率响应：+3dB~-3dB @ 0.05~60 Hz

4、动态输入范围：10mV，耐极化电压：±300mV

5、共模抑制比>100dB

6、记录频率200Hz，开启起搏检测，原始采样频率最高达到10000Hz。

7、多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路，可识别2~200 mV，0.1~2 ms起搏脉冲。

8、存储类型为SD存储卡，可兼容2~32GB容量记录卡。确保实现最大12导72小时的数据能够存储。

9、记录盒配备LCD液晶屏，大小: 40mm*28mm，分辨率: 128*64。可以查看数据采集模式，可以实时观察任意导联心电波形；可以精确查看任意导联连接状态；

10、可以查看数据采集完成进度；可以监控电池用量；能显示起博钉标识。

记录盒配备两个指示灯，可以指示导联连接状态、电池电量及记录盒工作状态。

11、记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式提示。

12、内置USB读卡器，可通过USB数据线直接读取心电数据

13、内置实时时钟，记录起止时间更加准确。

14、改良横出式导线，更加耐用。

15、记录盒仅有两功能键，避免患者误操作。

16、导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。

三、智能动态心电分析软件主要功能和技术要求

1、具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。

2、具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。

3、模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。

4、具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将  形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。（波形反混淆分析技术，与Demix功能类似）

5、房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； 支持房颤、房扑按心搏类型重建功能。

6、提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。

7、具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。支持散点图增强分析工具:可选择任意时间长度的数据作散点图分析,支持逆向散点图选择心搏功能,可显示常规/修正散点图,可按照心搏类型过滤散点图心搏,提供散点图斜率和距离测量工具,提供散点图截图工具。

8、具备12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值、心肌缺血总负荷等参数。支持自定义T波幅值扫描功能。

9、69种直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等在内的69种直方图。

10、可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等,支持自动插入心搏和指定位置插入心搏功能。

11、自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。

12、能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。

13、具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。可打印独立的起搏分析报告。

14、独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。

15、心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。

16、心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等。

17、心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。

18、可选配心率震荡（HRT）自动分析功能。

19、可选配T波电交替（TWA）自动分析功能。

20、可选配QT间期（QTd）自动分析功能，QT间期分析：可选测分析通道，可随时调整测量点，且包括QT离散度、QT散点图、QT直方图、QT趋势图等多个分析工具。

21、可选配心电向量图（VCG）自动分析功能。

22、可选配心室晚电位（VLP）自动分析功能。

23、可选配睡眠窒息（SAP）自动分析功能。

24、全览图批量编辑：可以大面积选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件。

25、提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况。

26、报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。

27、具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。

28、报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印。

29、电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。

30、ECG滤波功能:提供工频滤波/实时基线滤波/实时肌电滤波功能,提高心电信号质量。

31、数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。

32、提供用户事件工具,方便用户查看已选图条的时间位置,以便选择时间段再添加图条。

33、可运用鼠标滚轮，全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条

34、打印报告支持丰富的自定义参数，不同病例可选择不同打印报告页，支持报告页顺序调整和自定义定制首页报告模板功能。

35、房早模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断。

36、危急值预警功能:可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例。

37、支持安全读卡器功能:可使用定制的安全读卡器采集记录卡数据,以避免因使用普通读卡器导致的病毒感染和SD卡损坏等问题,可在禁用U盘读写的计算机上使用,安全读卡器可在60s内完成24小时12导联记录卡的读取。

38、房早未下传次数统计功能:可独立统计房早未下传发生的次数,而且不影响长间歇或停搏的统计。

39、增强的报告结论模板工具:可根据用户需求定制不同的个性化的报告结论模板,可自动提取当前病例数百项统计结果信息自动生成报告结论,结论模板支持参数替换和逻辑判断功能。

四、售后及其他要求

1、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式）。

2、免费质保三年，软件免费维护升级，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。

3、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。

第二包：动态血压及软件     数量：2套     预算：2.68万元

1、测量范围：收缩压60-260mmHg   舒张压30-195mmHg

2、测量精度：+ 3mmHg

3、充气压力：0-299mmHg

4、心率：30-200mmHg

5、记录容量：400条

6、测量方法：示波法，线性放气

7、测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式

8、测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟

9、电池：两节AA（5号）碱性电池，支持至少200次测量

10、PC接口：红外/蓝牙/USB

11、尺寸：113×75×26，重量：168克（不含电池）

12、自适应放气和充气技术，最大化保证病人测量舒适性；

13、内置双处理器并行监控，保证测量安全；

14、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC；

15、测量噪音小、重量轻，提升用户使用体验；

16、用户不适时可按键快速停止测量并放气；

17、提供血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断；

18、智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；

19、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、对比图等；

20、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标；

21、提供血压负荷、白大衣高血压、隐匿性高血压昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动

分析结论；

22；支持双臂血压分析

23、支持远程分析，实现网络分析共享功能；

24、支持 PDF 报告打印，自定义模板报告，彩色打印等功能；

25、通过欧洲高血压协会（ESH）认证。

26、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式）。

27、免费质保三年，软件免费维护升级，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。

28、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。

第三包：显微手术器械     数量：1套     预算：9.9万元

一、显微剥离子

| 型号 | 分类 | 亚类 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| FD811B | 通用配件 | MINset显微器械 | Noir涂层，显微器械操作手柄，直径8MM、100MM |
| FD797B | 显微剥离子 | MINset显微器械 | Noir涂层，显微探针、球头、直型200MM |
| FD798B | 显微剥离子 | MINset显微器械 | Noir涂层，显微探针、球头45°、200MM |
| FD799B | 显微剥离子 | MINset显微器械 | Noir涂层，显微探针、球头90°、200MM |
| FD808B | 显微剥离子 | MINset显微器械 | Noir涂层，显微钩 钝45°200MM |
| FD809B | 显微剥离子 | MINset显微器械 | Noir涂层，显微钩 钝90°200MM |
| FD805B | 显微剥离子 | MINset显微器械 | Noir涂层，显微钩 锐90°200MM |

二、显微剪刀

| Article No. | 器械包 | 分类 | 亚类 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM146B | 进阶系列 | 显微器械 | Sensation剪刀 | Sensation显微剪刀，NIOR涂层，锐/锐 刺刀状，弯型，60/185MM，红 |
| FM122R | 进阶系列 | 微器械 | Sensation剪刀 | Sensation显微剪刀，锐/锐 刺刀状，直型，90/215MM，蓝 |

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：