项目编号: LASZYY-SBK2019037

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一九年十一月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市中医院

“输血输液加温仪、小型蒸汽灭菌器、声阻抗”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

- 项目名称：输血输液加温仪、小型蒸汽灭菌器、声阻抗

- 二、项目编号：LASZYY—SBK2019037

三、采购预算：15.5万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 无重大违法记录声明函、无不良行为（或信用）记录承诺函；

4. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年11月29日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

2019年11月21日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：输血输液加温仪、小型蒸汽灭菌器、声阻抗 项目编号：LASZYY-SBK2019037 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年11月29日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：15.5万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：

第一包：输血输液加温仪   数量：1台    预算：3.5万元

1、温度设定范围：33-41℃，温度精度：±1℃

2、电气安全保护级别：    I类BF型，防除颤保护

3、超温断电保护：42℃

4、低温报警：32℃

5、预热时间：从20℃-36℃约2分钟

6、工 作 制：连续运行

7、加 热 管： 1.4米，适用于直径3.5-5mm输血输液管路

8、双加温通道，每个通道可独立设定温度和恒温加热

9、双加温通道串联使用可满足大流量加温需要

10、大屏幕显示，可显示设定温度，加热温度，加热时间，故障信息

11、柔性加热套管结构，全程包裹液体管路，液体管路无裸露部分，加热后液

体直达患者，热量不流失，适合寒冷环境使用

12、干式加热法，非水循环，预热时间短，加热迅速

13、使用常规输血输液管路，无需专用耗材

14、仪器可用于急救场合，电气安全须符合GB9706.1-2007标准要求，需有防

除颤保护级别

15、仪器可用于手术室和监护室，须符合YY0505-2012电磁兼容标准，防止仪

器间的相互干扰

16、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式）。

17、免费质保三年，软件免费维护升级，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。

18、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。

第二包：小型蒸汽灭菌器   数量：1台    预算：4万元

1.主体容积：45L

2.主体材质：SUS304，夹套材质：SUS304

3.设计压力：-0.1/0.3MPa，设计温度：144℃

4.使用寿命：不低于8年/16000次循环

5.主体保温：粘胶纤维保温层

6.腔壁加热：全夹套，从主体前端到封头

7.测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口

8.门数量：单门

9.门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm；材质：06Cr19Ni10(SUS304)；

10.开关门方式：电机驱动，触摸屏一键式侧开门；

11.门安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；

12.门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

13.控制阀：自动控制阀：5个直动式电磁阀

14.注水泵：1个具有自吸功能的隔膜泵；

15.循环泵：1个增压泵；

16.压力传感器：2个进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单；

17.蒸汽产生方式：储能式蒸发器与夹套一体，提前存储蒸汽

18.储水装置：内置双水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，可根据用户需求切换为单水箱；

19.水箱排水接头：2个原装进口排水接头；

20.压力表：2个压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级；

21.散热器：内置2个体积大于0.0024立方米的散热器；

22.安全阀：内置后藏式安全阀；

23.破真空阀：内置后藏式破真空阀；

24.操作方式：彩色触摸屏

25.控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；

26.水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；

27.无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；

28.界面显示：彩色触摸屏屏：5.0英寸彩色触摸屏显示，显示温度、压力、报警信息；

29.流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

30.周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数；

31.记录方式：标配内置微型热敏打印机

32.记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；

33.权限管理：多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；

34.自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；

35.安全保护

超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；

36.灭菌温度：121℃、134℃，105~138℃可设；

37.灭菌时间：可设范围：0～99min；

38.默认程序数量≥10个。

39.提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式）。

40.免费质保三年，软件免费维护升级，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。

41.完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。

第三包：声阻抗    数量：1台    预算：8万元

1.可做自动/手动鼓室图检测

2.完好/穿孔咽鼓管

3.自动/手动声反射

4.声反射阈，声反射衰减，声反射潜伏期

5. 可自定义测试程序

6. 可进行全部的中耳分析测试和手动设置所有测试参数

7．纯音测听对侧/同侧刺激频率精确度均可达到±0.5%

8．气压范围可扩展为+300～-500daPa

9．两种测试报告可选，高速热敏测试报告和A4纸报告

10. 主机可储存患者的测试数据，还可将数据输入到计算机中进行分析储存

11．声顺测试系统

探测音:226Hz,85dB SPL

范围:0.1ml～8.0ml

反射范围:—375ul至375ul

鼓室图显示范围:自动扫描	定义正/负/双向0～1.5ml 0～3.0ml 0～4.5ml

12. 声反射

纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%

步进:1、2、5、10dB

对侧刺激：正常范围:50～110dB HL  扩展范围:50～125dB HL

同侧刺激：正常范围:50～115dB SPL(0.5、1、2kHz)  50～90dB SPL(4kHz)

13、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式）。

14、免费质保三年，软件免费维护升级，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。

15、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：