## 拟购溶栓称重电动病床项目参数响应征求意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、规格要求: |  |  |  |
| 1.整床尺寸:2190（±10mm）×995（±10mm）×520-840mm(±10mm)，床面宽:850mm（±10mm）； |  |  |  |
| 2.整体护栏总长度:1930mm（±10mm）； |  |  |  |
| 二、功能要求: |  |  |  |
| 1.四直线电机全自动实现各种体位，背部升降：0-70°±2°，腿部升降：0-35°±2°，床面高度调节：520-840mm(±10mm)，整床前后倾斜: 0-13°±1°； |  |  |  |
| 2.背部X光拍片：背部床板采用X-ray无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种主流DR扫描设备； |  |  |  |
| 3.精确称重：动态称重模式，100kg以内精确度达±0.1kg；一键式操作，数字化显示，随时监测患者体重变化，为诊断提供可靠依据； |  |  |  |
| 4.腹部自延位减压：采用发明专利--自延位＆减压床板，使床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势； |  |  |  |
| 5.手动CPR功能：断电操作，1秒极速放平背部床板，可赢得救护宝贵时间； |  |  |  |
| 6.一键式电动CPR：使整床快速恢复水平状态，可为紧急救护赢得时间； |  |  |  |
| 7.一键式心脏椅体位：灵活实现坐卧双姿转换，多角度可调，解放长久卧床的禁锢； |  |  |  |
| 8.一键式垂头仰卧：快速实现垂头仰卧体位，便捷提供辅助治疗； |  |  |  |
| 三.结构要求: |  |  |  |
| 1.双层豪华稳固结构：床体+钢塑整体底座,底座装饰盖采用ABS整体注塑工艺，豪华大气；床框、底座(内外框)均加厚用材，分别采用25×50×1.5mm、40×40×1.5mm、30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重205kg； |  |  |  |
| 2.背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构，有效转移床板承重，减少腹压，最大限度减少电机受力，有效延长电机及病床使用寿命； |  |  |  |
| 四.部件要求: |  |  |  |
| 1.直线电机采用国际品牌--丹麦LINAK电机系统（丹麦LINAK公司是全球最大的医用线性传动器生产商），强劲动力，性能稳定，平缓静音，耐用寿命长； |  |  |  |
| 2.液晶护士总控器,含电子角度显示，标识清楚，操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全；称重显示屏独立安装在床体尾部，清晰可见； |  |  |  |
| 3.侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，极大的提高了患者自控的便捷性，并可由护士总控器关闭操作权限，避免误操作； |  |  |  |
| 4.流线型豪华床头尾板（高低搭配），采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便； |  |  |  |
| 5.美式全包围四护栏，符合欧盟最新安全标准，上身护栏与床板保持同步升降，更多安全保护；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏，操作简便，美观大气；护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板、整床前后倾斜角度； |  |  |  |
| 6.五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；左右刹车脚踏两个，一脚制动，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨； |  |  |  |
| 7.背部床板采用X-ray无损透射材料，床板背面钢管加固结构，带透气孔；其余床板采用1.2mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高了床板的强度，彻底解决了因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的难题；带模压凹槽和透气孔，外形美观，抗压力强，永不变形； |  |  |  |
| 五.工艺要求: |  |  |  |
| 1.日本、瑞典进口焊接机器人以集群焊接，整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实； |  |  |  |
| 2.金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命，表面光洁亮丽，日久如新； |  |  |  |
| 六.标准配置要求: |  |  |  |
| 1.床体四角配Φ85mm防撞轮，病床在移动过程中，更好地保护床体不受碰撞损伤； |  |  |  |
| 2.床体四角配四个输液架插座，整体冲压成型，无破裂之忧； |  |  |  |
| 3.床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流； |  |  |  |
| 4.整床设置一个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动； |  |  |  |
| 5.床头设置两个助力棒插座； |  |  |  |
| 6.电源线收纳架一个，方便收纳，更整洁； |  |  |  |
| 7.床体两侧配约束环五组，集成挂钩一组； |  |  |  |
| 8.配置床底灯，灯光柔和，让患者或医护人员夜间活动方便，互不影响； |  |  |  |
| 9.配置后备电源（UPS），满足病床移动时或紧急情况下断电操作； |  |  |  |
| 10.急停开关：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。 |  |  |  |
| 七．质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 八．提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2020年9月16日