眼科AB超参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 超声参数：探头频率：10MHz全密封磁驱动静音探头 |  |  |  |
| 2 | 扫描方式：扇形扫描 |  |  |  |
| 3 | 放大功能：多级连续放大、实时放大 |  |  |  |
| 4 | 分辨率：轴向≤0.3mm，纵向≤0.2mm |  |  |  |
| 5 | 超声几何位置精度：横向≤10 %，纵向≤5 % |  |  |  |
| 6 | 探测深度：≥50mm |  |  |  |
| 7 | 探头增益：30-105(dB) |  |  |  |
| 8 | 扫描角度：53° |  |  |  |
| 9 | 图像灰级：256级 |  |  |  |
| 10 | 伪彩模式：OCT，多种伪彩 |  |  |  |
| 11 | 测量类型：距离1、距离2、角度1、角度2、周长及面积 |  |  |  |
| 12 | 图像后处理：多组处理曲线，颜色曲线 |  |  |  |
| 13 | 眼科A/超声诊断仪电影回放：100幅电影回放，AVI、ZIP、JPG格式影像输出 |  |  |  |
| 14 | A超参数：探头频率：10MHz固体探头 内置发光管 |  |  |  |
| 15 | 深度：0-40mm |  |  |  |
| 16 | 测量精度：±0.05mm |  |  |  |
| 17 | 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 |  |  |  |
| 18 | 测量模式：晶体眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障、手动测量 |  |  |  |
| 19 | IOL公式：SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS |  |  |  |
| 20 | 统计计算：平均值和标准差 |  |  |  |
| 21 | 存储：每只眼可存储10次A超扫描结果其他 |  |  |  |
| 22 | 显示模式：B、B+B、4B、B+A、A |  |  |  |
| 23 | 所见提示：预置专家字典，多种病例供选择 |  |  |  |
| 24 | 病例报告：PDF格式病例报告存储 |  |  |  |
| 25 | 检索功能：多关键 |  |  |  |
| 26 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 27 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

非接触眼压计参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 测量范围： 1至60mmhg |  |  |  |
| 2 | 工作模式 ：APC40、APC60（APC=自动气流控制系统）、 40、60 |  |  |  |
| 3 | 工作距离 ： 11 mm |  |  |  |
| 4 | 固视 ：内部固视灯 |  |  |  |
| 5 | 自动追踪/自动测量：自动追踪/自动测量 |  |  |  |
| 6 | 显示器 ：可倾斜的5.7英寸彩色LED |  |  |  |
| 7 | 打印机 ：行式热敏打印机 自动装纸&自动裁纸 |  |  |  |
| 8 | 连接端口 ：RS-232C、LAN、USB |  |  |  |
| 9 | 电源 ：AC 100~240V±10%、50/60Hz |  |  |  |
| 10 | 功率 ：100VA |  |  |  |
| 11 | 标准配件：主机、打印机、电源线、防尘罩、下颚托垫纸、固定钉 |  |  |  |
| 12 | 可选配件 ：端口连接线、Barcode扫描仪、Magnetic Card阅读器 |  |  |  |
| 13 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 14 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

光学相干断层扫描仪

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 整机原装进口，提供海关报关单及商检单 |  |  |  |
| 2 | - 光源波长： 共焦激光SLO≥750 nm - OCT激光≥800 nm（SS,长波） |  |  |  |
| 3 | 扫描速度：≥50000A-扫描/秒 |  |  |  |
| 4 | OCT分辨率：OCT: 约3 µm (X 和 Y轴)/约4 µm (Z 轴) |  |  |  |
| 5 | 扫描范围：OCT ：扫描宽度: 3-9mm/扫描深度: 2.1 mm |  |  |  |
| 6 | 跟踪系统：旋转跟踪及自动跟踪眼球移动，OCT光源可以进行实时位置调整，确保扫描位置和眼底图像精准对位。 |  |  |  |
| 7 | 扫描方式：黄斑线扫、黄斑地形图、黄斑栅格状扫描、视盘地形图、3D扫描 |  |  |  |
| 8 | 软件分析功能： 视网膜图像分析、黄斑厚度地形图、眼前节模式及图像分析、青光眼分析及随访功能 |  |  |  |
| 9 | 眼前节模块：角膜放射状扫描、角膜厚度测量、角膜厚度图、房角测量 |  |  |  |
| 10 | 图片质量处理： ≥50张叠 |  |  |  |
| 11 | 瞳孔直径：2.5 mm |  |  |  |
| 12 | 可见度补偿：-15 D 至 +10 D (VD = 12 mm) |  |  |  |
| 13 | 固视灯：内部固视灯：红色 (660 nm) 、外部固视灯：红色 (630 nm) / 绿色 (565 nm) （可从红色或绿色中选择其一）、眼前段观察------970 nm |  |  |  |
| 14 | 观察和显示方式：8.4 英寸彩色 LCD |  |  |  |
| 15 | PC端口: USB 、 LAN 和 eSATA |  |  |  |
| 16 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 17 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

视野计参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 全中文界面 |  |  |  |
| 2 | - 全中文软件系统V1.1；全中文界面，软件通过省级部门认证 |  |  |  |
| 3 | 该产品通过欧盟CE出口产品认证；并且该产品通过质量认证体系标准（ISO 9001：2000，ISO13485：2003） |  |  |  |
| 4 | 计算机系统：CPU 2.66G以上,内存1G以上，硬盘160G；19寸液晶显示器；DVD刻录机；高分辩率彩色图形打印机；专用天敏视频图像采集卡 |  |  |  |
| 5 | 眨眼动态识别装置 |  |  |  |
| 6 | 独有的环境光亮度自动检测装置 |  |  |  |
| 7 | 自带Dicom 3.0接口，可接入医院的HIS系统，PACS系统，支持医疗网络化。 |  |  |  |
| 8 | 刺激器：（1）刺激面类型：半球型（半径:300mm） （2）光源波长：580 nm650 nm （3）刺激光亮度：2.5～1000 （asb） （4）刺激光能级：27级，每级1db （5）视标：=2 mm （6）刺激密度选择： 144（60度范围内） （7）刺激持续时间选择：0.2～2.0 （S） （8）刺激间隔时间选择：0.2～3.0 （S） （9）固视监视: 多媒体摄像自动眼位监测和盲点刺激间接监视。 （10）腮托行程:垂直 70MM 水平 90MM |  |  |  |
| 9 | 六种检测方法：定量检测、定性检测、自动阈值、快速阈值、全阈值、盲点测试 |  |  |  |
| 10 | 检测范围：检测范围为以下单独各项或部分的任意组合（1）中心10加密 （2）中央30 （3）周边第一象限 （4）周边第二象限（5）周边第三 象限 （6）周边第四象限（7）周边60～90 |  |  |  |
| 11 | 主要功能：（1）黄斑功能检测 （2）中央30度检测 - 象限视野检测 - （4）周边90度视野范围检测 （5）青光眼检测 （6）生理盲区范围检测 （7）自定义范围检测 （8）摄象图象眼位监视 （9）盲点提示眼位监视 （10）带十一种筛选模式 （11）两种输出报告 |  |  |  |
| 12 | 文件管理：包括检查结果的归类存挡、比较及打印输出 |  |  |  |
| 13 | 阈值复查：对已有档案的患者能进行选择复查，以节省时间、提高检查结果的精确度，复查选点时，可以点击选取，也可以拖动选取。 |  |  |  |
| 14 | 数字图、黑白灰阶图、彩色灰阶图、彩色三维立体图、任意剖面图、标准图、统计结果数字比较图、概率图、累积缺损曲线和病人基本信息。包括假阴性、假阳性、盲点检测、平均视敏度检查结果。假阴性、假阳性、盲点监测结果对该次检查的受检者配合情况给出客观评价，从而对检查的准确性提供依据 |  |  |  |
| 15 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 16 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

手术显微镜参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 主显微镜： |  |  |  |
| 1 | - 双目：平行式45o 可倾斜双目镜 |  |  |  |
| 2 | 物镜：F=200mm |  |  |  |
| 3 | 目镜：12.5× |  |  |  |
| 4 | 放大类型：5档变化： 3.4×，5.3×，8.5×，13.6×，21.2× |  |  |  |
| 5 | 视野范围：φ66.3，φ42.3，φ26.3，φ17.1，φ10.3 |  |  |  |
| 6 | X-Y微动：范围±25mm |  |  |  |
| 7 | 助手镜：与主镜等同的立体效果（同光轴） |  |  |  |
| 8 | 照明器光源：12V 120W 卤素灯（光导纤维系统），双灯可通过按键交换 |  |  |  |
| 9 | 滤光片：内置：吸热并且可以防紫外线镜片 可弹出：黄色滤光片 |  |  |  |
| 二 | 机臂及其他： |  |  |  |
| 1 | 长度：第一臂400mm；第二臂560mm |  |  |  |
| 2 | 旋转度： 第一臂360 o 第二臂300 o |  |  |  |
| 3 | 底座尺寸 φ740mm（30“） |  |  |  |
| 4 | 电源：AC100-120v，220-240v 50/60H |  |  |  |
| 5 | 功耗：210W |  |  |  |
| 6 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 7 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

眼底照相机加造影参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 眼底相机型号 TRC-NW8F |  |  |  |
| 2 | 功能：免散瞳眼底彩照,无赤光,蓝光，FFA荧光造影,立体拍摄,自发荧光 |  |  |  |
| 3 | 视场角 45°（30°） |  |  |  |
| 4 | 操作对焦 劈裂线自动对焦，自动闪光，自动拍摄，轻松完成对焦，操作简便，确保快速获得精确的眼底图像。 |  |  |  |
| 5 | 工作距离 40.7mm |  |  |  |
| 6 | 瞳孔直径 ≤3.3mm |  |  |  |
| 7 | 屈光度补偿范围 0设定：-13D至+12D ﹣设定：-12D至-33D +设定：+9D至+40D 总范围：-33D至+40D |  |  |  |
| 8 | 闪光强度：标准4WS、21档可调 |  |  |  |
| 9 | 固视标：内部固视标：中心1点，周围8点, 外部固视标 |  |  |  |
| 10 | 图像质量：NIKON D7100 医用数字相机2410万像素 |  |  |  |
| 11 | 文件类型：TIFF.JPEG |  |  |  |
| 12 | 显示器 5.6英寸彩色显示屏 |  |  |  |
| 13 | 接口：USB2.0（标准附件USB数据线），RGB |  |  |  |
| 14 | 光源：拍摄闪光:氙灯,0.7--53WS |  |  |  |
| 15 | 功耗：100VA |  |  |  |
| 16 | 单机浏览：可在主机上同时显示4、9、16幅图片 |  |  |  |
| 17 | 操作系统 可单机操作，也可连接图像处理系统工作站 |  |  |  |
| 18 | 立体拍摄功能 立体呈现（立体镜观察） |  |  |  |
| 19 | 软件和主机同一生产厂家 软件为原厂专用眼底相机分析软件，有强大的数据库便于管理，全中文报告格式可设定，便于升级和医院DICOM网络系统连接 |  |  |  |
| 20 | 软件功能：除了一般图像软件功能外，还有自动/手动拼图范围大于100°、面积测量、病灶定位、数字减影、色调修正、距离、杯盘比，PDT功能彩照和造影病灶点定位同步 |  |  |  |
| 21 | 打印模式：中文模式 |  |  |  |
| 22 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 23 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

裂隙灯参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 光学体： |  |  |  |
| 1 | 显微镜类型：交角体式立体显微镜 |  |  |  |
| 2 | 目镜倍率：10x、16x、 |  |  |  |
| 3 | 显微镜总倍率：10x、16x、25x、 |  |  |  |
| 4 | 变倍方式：拔杆式 |  |  |  |
| 5 | 视场直径：37mm、23mm、14mm、8.7mm、5.7mm |  |  |  |
| 6 | 屈光度调节：＋7Ｄ―–7Ｄ |  |  |  |
| 7 | 照明: 上光源照明 |  |  |  |
| 8 | 裂隙宽度：０mm―14mm连续可调 |  |  |  |
| 9 | 裂隙高度：１mm--14mm连续可调 |  |  |  |
| 二 | 光亮度调节：三档变光 |  |  |  |
| 1 | 光栏直径：10mm、８mm、５mm、2mm、1mm、0.2mm |  |  |  |
| 2 | 裂隙角度：0°—180°可旋转 |  |  |  |
| 3 | 裂隙倾角： 5°、10°、15°、20° |  |  |  |
| 4 | 滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 |  |  |  |
| 三 | 电源： |  |  |  |
| 1 | 输入电压：110V/220V 60Hz/50Hz |  |  |  |
| 2 | 输入功率：60VA |  |  |  |
| 3 | 灯泡：12V/50W进口卤钨灯泡 |  |  |  |
| 4 | 固视标：红色发光二极管 |  |  |  |
| 四 | 外观：银白色，大方美观，所有镜片经过多层防潮湿和防雾镀膜处理，采用德国工业灯泡，亮度高均匀，不刺眼，散热快，五种滤光片，满足多种病变检查。 |  |  |  |
| 5 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 6 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消毒锅参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 灭菌全过程时间（非包裹）≤6 min； |  |  |  |
| 2 | 即用即消毒，适用于连台手术，提高工作效率； |  |  |  |
| 3 | 满足器械应急快速灭菌要求，解决感控难题； |  |  |  |
| 4 | 适用于眼科常用的超乳手柄； |  |  |  |
| 5 | 正压脉冲排出空气达到饱和蒸汽，能够对中空和多孔器械的灭菌 |  |  |  |
| 6 | 温控精确，减少对精密眼科器械的损伤，延长器械使用寿命，降低成本 |  |  |  |
| 7 | Din-Tecc干燥技术，满载干燥30分钟完成 |  |  |  |
| 8 | 可选配外接票据打印机和数据记录器 |  |  |  |
| 9 | 符合EN13060欧洲灭菌标准 |  |  |  |
| 10 | 灭菌内腔净容积：≥1.8L |  |  |  |
| 11 | 蓄水箱容积：≥4.0L |  |  |  |
| 12 | 灭菌内腔长度：≥28cm |  |  |  |
| 13 | 灭菌温度：≥134℃ |  |  |  |
| 14 | 最高工作温度：138度 |  |  |  |
| 15 | 噪声：≤65dB |  |  |  |
| 16 | 蓄水箱最低水位：1.5L |  |  |  |
| 17 | 废水瓶液位显示：有，且有高低液位提示，满足临床快速了解需求 |  |  |  |
| 18 | 蒸汽压力：340 kPa |  |  |  |
| 19 | 后置接口:串行通信端口 |  |  |  |
| 20 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 21 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

电脑验光曲率仪技术参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 屈光度测量（AR测量） |  |  |  |
| 1 | 球面 ： -30.00D 到 +25.00D(VD=12mm) 0.01/0.12/0.25D 增长幅度 |  |  |  |
| 2 | 柱面 ：0D 到 ±12.00D 0.01D/0.12D/0.25D 增长幅度 |  |  |  |
| 3 | 柱面轴 ：可测量范围 0°-180° 显示步幅 1°/5°增长幅度 |  |  |  |
| 4 | 柱镜轴和柱镜度：0.25D到0.50D ±10度 0.50D到3.00D ±5度 ≥3.00D ±3度 |  |  |  |
| 5 | 顶点的距离：0mm/10.5mm/12mm/13.75mm/15mm/16.5mm |  |  |  |
| 6 | 可测量的最小瞳距直径 φ 2 mm |  |  |  |
| 7 | 固视目标：自动雾视系统 |  |  |  |
| 8 | 图表：风景图 |  |  |  |
| 二 | 角膜曲率的测量（KM测量） |  |  |  |
| 1 | 角膜曲率半径（R1，R2，AVE）：5.00到13.00mm 增长幅度0.01mm 精确度：±0.05mm |  |  |  |
| 2 | 角膜屈光度（R1，R2，AVE）：25.96到67.50D（n=1.3375） 增长幅度0.01/0.12/0.25D |  |  |  |
| 3 | 角膜柱镜度（CYL）：0D到±12.00D 增长幅度0.01/0.12/0.25D |  |  |  |
| 4 | 柱镜轴： 0°到180° 增长幅度1°/5° |  |  |  |
| 5 | KM测量范围：φ3.3 mm（陷入环/角膜曲率为7.7mm） φ6.0 mm（4点/角膜曲率为7.7mm） |  |  |  |
| 6 | 陷入环大小：角膜上φ2mm和φ3.3 mm（角膜曲率为7.7mm） |  |  |  |
| 7 | 图表 ：风景图 |  |  |  |
| 三 | 其他测量 |  |  |  |
| 1 | PD测量：测量范围 30-85毫米 1毫米增长幅度 |  |  |  |
| 2 | CS测量：测量范围 10.0-14.0毫米 1毫米增长幅度 |  |  |  |
| 3 | PS测量：测量范围 1.0-10.0毫米 1毫米增长幅度 |  |  |  |
| 四 | 追踪测量： |  |  |  |
| 1 | 自动追踪的工作范围：上下±16mm，左右±5mm±2mm，前后±5mm±2mm |  |  |  |
| 2 | 自动摄影的工作范围：上下±0.13mm或小于，左右±0.13mm或小于，前后 ±0.5mm或小于 |  |  |  |
| 五 | 其它功能： |  |  |  |
| 1 | 显示屏：5.7英寸的彩色LCD屏 |  |  |  |
| 2 | 打印机：红外打印设备将自动切断 纸宽58mm |  |  |  |
| 3 | 内置连接器： RS-232C：2个端口（入/出），USB：1个端口 |  |  |  |
| 六 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 七 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全自动磨边机参数（原装进口）

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一 | 加工功能 |  |  |  |
| 1 | 加工模式：自动倒边、自动开槽、自动磨边、计算机指导参数自动完成 |  |  |  |
| 2 | 可加工镜片：塑料片、高折射率塑料、太空、压克力、聚氨酯、玻璃 |  |  |  |
| 3 | 加工范围：最大直径85mm 最小直径22mm*17.4mm |  |  |  |
| 4 | 可调节范围：框心距 30--99..5mm 瞳距 30--99.5mm 光学中心高度 ﹣15---﹢15mm 尺寸调节 ﹣9.95---﹢9.95mm 倒边位置 ﹣10---﹢10mm |  |  |  |
| 5 | 磨轮配置：粗磨磨轮2个、细磨磨轮2个 |  |  |  |
| 6 | 镜片夹紧：电气系统自动 |  |  |  |
| 二 | 扫描功能 |  |  |  |
| 1 | 扫描方法：自动3D双眼扫描 |  |  |  |
| 2 | 扫描范围：1000点 |  |  |  |
| 3 | 扫描精度：±0.1mm |  |  |  |
| 三 | 其他功能 |  |  |  |
| 1 | 镜片布局：光学中心、框镜中心、双光 |  |  |  |
| 2 | 重磨：可用 |  |  |  |
| 3 | 外部通讯：RS-232C 2个 |  |  |  |
| 4 | 控制出口：泵1 1个出口；泵2 1个出口；真空：1个出口 |  |  |  |
| 5 | 磨轮用电机：高效枢轴同轴无电刷电机 |  |  |  |
| 6 | 水循环系统：电磁水阀循环系统 |  |  |  |
| 四 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 五 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他配置：

| 全自动磨边机自带扫描仪 中心定位仪 | 1 |
| --- | --- |
| 验光插片箱（266片） | 1 |
| LED视力表灯箱 | 1 |
| 手动镜片开槽机 | 1 |
| 镜片手磨机 | 1 |
| 镜架烘烤灯 | 1 |
| 验光试镜架10个 | 1 |
| 手动抛光机 | 1 |
| 瞳距仪 | 1 |
| 超声眼镜清洗机 | 1 |
| 眼镜维修工具 | 1 |
| 眼科带状检影镜 | 2 |
| 眼科带状检影镜 | 2 |
| 白内障手术包 | 3 |
| 眼清创包 | 3 |
| 前置镜 | 90D/78D各两幅 |
| 直接检眼镜 | 2 |
| 眼科用手术床 | 1 |