拟购核酸实验室仪器等项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

投标人资格要求:

- 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1）具有独立承担民事责任的能力;（提供法人或其他组织的营业执照或三证合一等证明文件复印件）

- 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;（提供2020年年度财务状况报表复印件（含资产负债表、利润表、现金流量表）。若投标人新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表复印件）

- 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;（提供承诺函或相关证明材料复印件）

- 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（提供2021年以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件）

- 5） 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;（提供承诺函；若投标人自成立之日起不足3年的，则提供成立至今的书面声明原件；）

- 6） 法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.投标人具有国家颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级或施工总承包三级以上资质、建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质、建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。；

- 3.投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并具有与本招标项目相应的供货能力；

- 4.投标人自2019年1月1日至投标截止日前，至少承担过一项医院或者疾控中心洁净工程实验室项目业绩，（需提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告）

- 5.投标人拟派本项目负责人具备建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，持有安全生产考核合格证（B类），且项目负责人有承担过医院洁净工程项目业绩，目前无在建工程，提供投标截止前投标人为其连续6个月购买社会保险证明文件；

- 6.投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑相关专业中级或以上技术职称，提供投标截止前投标人为其购买连续6个月社会保险证明文件；

- 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

- 采购需求

- 总体要求：本工程为在16m*9m00的钢构空间内规划设计建设符合行业要求的核酸检测实验室，功能区域包括净化机房、续航大于1小时的UPS供电、常温耗材储存间、值班室、试剂准备间、样本制备间、扩增间、产物分析间、洗消间及实验室内走廊等。实验室工作区域配套安装视频监控，各工作分区之间可实现对讲通话。实验室温度、压力、通风通过智能化控制，要求符合核酸实验室要求。设计布局与流程确保通过省级主管部门验收（设计要依据钢结构施工图纸，图纸附后）。

- 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。根据设计要求，本工程中材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 1 台 |
| 2 | 生物安全柜 | 2 台 |
| 3 | 八道可调移液器 | 2 台 |
| 4 | 单道可调移液器 | 2 套 |
| 5 | 漩涡混合器 | 2 台 |
| 6 | 手掌式离心机 | 2 台 |
| 7 | 移动紫外线消毒车 | 4 台 |
| 8 | 医用冷藏箱 | 2 台 |
| 9 | 医用低温保存箱 | 2 台 |
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 台 |
| 11 | 高速离心机 | 1 台 |
| 12 | 荧光定量PCR仪 | 2 台 |

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 一、 | 实验室台柜 |  |  |  |  |  |
|  | 总体要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质要求 |  |  |  |  |
|  |  | a、边台等：钢木结构柜体 |  |  |  |  |
|  |  | B.柜子类：三聚氰胺板， |  |  |  |  |
|  |  | 产品技术要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm； | ★ |  |  |  |
|  |  | 邻边垂直度：台面对角线1000mm≤3mm；2000≤4mm；3000≤5mm， |  |  |  |  |
|  |  | 地角平稳性：≤2mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 工艺要求： |  |  |  |  |
|  |  | 钢架或钢结构部件满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、蹦角和刃口等。钻孔和倒角后应去毛刺。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动 |  |  |  |  |
|  |  | 具体用材明细 |  |  |  |  |
|  |  | 中央台、边台 、仪器台、转角台 |  |  |  |  |
|  |  | 台面部分： |  |  |  |  |
|  |  | 台面采用12.7MM厚国产实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高 | ★ |  |  |  |
|  |  | 柜体部分： |  |  |  |  |
|  |  | 18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理。外表面平整无毛刺，无波纹、无坑不变形，整体达到外型美观、光亮度好、坚固耐用的效果。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 抽屉：抽面板材质同门板，其它材质同柜身；两侧采用导轨，伸缩自如，存放或取物品简便。 |  |  |  |  |
|  |  | 铰链：采用品牌优质110度铰链，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用。 |  |  |  |  |
|  |  | 导轨：采用品牌三节滚珠静音导轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停所需空间。 |  |  |  |  |
|  |  | 拉手：采用磨具一次成形拉手，防腐耐蚀，外形美观，设计人性化。 |  |  |  |  |
|  |  | 台式洗眼器： |  |  |  |  |
|  |  | 主体材质要求:加厚铜质； | ★ |  |  |  |
|  |  | 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； | ★ |  |  |  |
|  |  | 莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； |  |  |  |  |
|  |  | 防尘盖: PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并可降低使用时的短暂高水压，防止冲伤眼睛。 |  |  |  |  |
|  |  | 水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； |  |  |  |  |
|  |  | 控水阀:止逆阀，其阀门可自动关闭； |  |  |  |  |
|  |  | 前置过滤器：配有小型前置过滤器，去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； | ★ |  |  |  |
|  |  | 供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 |  |  |  |  |
|  |  | 感应龙头： |  |  |  |  |
|  |  | 主体：304不锈钢/全铜浇注。鹅颈弯管可以360度旋转。表面：环氧树脂喷涂、不锈钢拉丝处理。耐腐蚀、耐紫外线辐射。尺寸如图，也可以定制，给水口径G1/2( DN 15). | ★ |  |  |  |
|  |  | 操作压力：0.05Mpa-0.5Mpa推荐压力：0.1Mpa-0.5Mpa | ★ |  |  |  |
|  |  | 冷水供给温度：4℃-29℃。热水供给温度：55℃-85℃。冷热进水压差：≤20%； |  |  |  |  |
|  |  | 控温速度：≤（2s/℃﹢5s）；延时关水时间：1-60s（可调）； |  |  |  |  |
|  |  | 出水温度范围：20℃-50. 使用环境温度 0～45℃.使用环境湿度 95%RH以下。 |  |  |  |  |
|  |  | 电源：交流220V/50HZ 。直流： 6V（4节5号电池），交直流两用。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 安全参数：冷水失供，前5秒内出水量自动降低至1.9L/Min，流出量〈150Ml流出温度〈49℃。 |  |  |  |  |
|  |  | 感应距离(以白板为基准) 6～35CM |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级：控制面板/IP68；控制盒/IP54； | ★ |  |  |  |
|  |  | 水盆：作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽自带溢水功能（可选自带溢水功能或不带溢水功能），可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化，耐划。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 溢水管（可选）：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障实验室的安全性。 |  |  |  |  |
|  |  | 附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  |  |  |  |
|  |  | 外观要求：产品使用表面光滑顺畅，没有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 承载能力要求：在台盆中心部位加载50kg的质量，保持5min，台面不断裂和倒塌。 |  |  |  |  |
|  |  | 净化机组及控制设备 |  |  |  |  |
|  |  | 净化机组参数：全新风直膨机，含有初效过滤段、直膨段、送风机段、均流段、中效过滤段、直膨段、电加热段、送风段，送风量3800m³/h；外机压力600pa；冷/热量：45/50KW； 变频EC风机：3.67kw；板式初效过滤器过滤等级：G4（90%，arr）；袋式中效过滤器过滤等级：F8(90%Dus）； | ★ |  |  |  |
|  |  | 箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构，机组整体环保、洁净，满足食品净化行业使用要求。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，箱板导热系数小于0.0202W/m×K，外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的白色彩涂板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，机组采用内埋加强筋以增加强度、结构强度高，不得出现内部突出结构，箱板厚度25mm。密度不小于50Kg/m3。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.11%，达到欧洲空气处理机组EN1886 B级以上指标,并提供“国家空调设备质量监督检验中心”风量大于6万风量以上机组出具的相关检测报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 内壁板与机组框架齐平,无突起。壁板之间、顶板与壁板的转角处等密封良好，避免冷桥的产生。内、外面板中间填充阻燃性或非燃性保温材料保温，所有双层保温板均须为可独立拆除结构所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的橡胶密封条，不得使用密封胶 |  |  |  |  |
|  |  | 空调机组的箱体按功能段进行工厂生产，应易于现场组装。 |  |  |  |  |
|  |  | 空调箱要有足够的维护空间，特别是风机故障时，空调箱体要便于拆卸，易于拆运风机。空调箱内壁不得出现清洁不到的死角。 |  |  |  |  |
|  |  | 新风口电加热：10KW | ★ |  |  |  |
|  |  | 电加热：10KW | ★ |  |  |  |
|  |  | 冷/热量：45/50KW | ★ |  |  |  |
|  |  | 单向排风机： |  |  |  |  |
|  |  | 排风量三速可调：300-500-1000m³/h; 功率：23W-60W;噪音：≤45分贝；电控，可单速式三键控制；板式中效过滤器。 |  |  |  |  |
|  |  | 实验室净化彩钢板 |  |  |  |  |
|  |  | 彩钢板必须采用净化板，技术要求如下： |  |  |  |  |
|  |  | 上下两面[净化]彩钢板，非建材板 |  |  |  |  |
|  |  | 硫氧镁芯材，容重不低于160kg/m³。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 采用特殊生产工艺加工而成，胶水为上市公司双组份胶水，环保无毒，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度 50mm，钢板厚度为0.476mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 通过GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分析》与GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》的检测，燃烧性能达到不然A（A1）级及产烟毒性危险等级AQ1级（提供厂家针对本项目水印且盖有厂家鲜章的 检测报告，并盖投标人鲜章） | ★ |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |
|  |  | 彩钢板必须采用硅岩净化板，技术要求如下： |  |  |  |  |
|  |  | 规格：δ=50 |  |  |  |  |
|  |  | 双面钢板为上海宝钢产0.426MM彩涂钢板的机制硅岩彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 | ★ |  |  |  |
|  |  | A.彩钢板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度 50mm，钢板厚度为0.426mm。 |  |  |  |  |
|  |  | B.硫氧镁彩钢板：上下两面净化，灰白（避免眩光），覆膜钢板，填充为硅岩，机制板两侧钢带为0.38-0.4MM厚扣骨； |  |  |  |  |
|  |  | 门及门禁系统 |  |  |  |  |
|  |  | 净化板门：门框尺寸:W900×H2100 |  |  |  |  |
|  |  | 彩钢板气密门，带观察窗 1.3、材质：铝合金门框环保填充工艺、硅岩填充工艺和钢制门体 | ★ |  |  |  |
|  |  | 门禁系统：采用指纹与密码安全； |  |  |  |  |
|  |  | 走廊观察窗尺寸900*1200，铝型材包边，钢化玻璃5mm | ★ |  |  |  |
|  |  | 地面PVC卷材 |  |  |  |  |
|  |  | 类型：厚度2.0mmPVC卷材 | ★ |  |  |  |
|  |  | 技术文件 |  |  |  |  |
|  |  | 防火等级:应符合GB8624-2012产品燃烧性能达到难燃B1(B-s1,t0)级。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 有害物质检测：应符合行业或国标要求测定，检出氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉），挥发物符合要求（生产厂商需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 施工方案：用自流平水泥做2-3mm的自流平地面， |  |  |  |  |
|  |  | 地面干燥后清洁地面，铺设PVC地板。 |  |  |  |  |
|  |  | （提供承诺函，承诺施工阶段完全按照上述工程技术要求进行施工，格式自拟，未提供承诺函的作无效标处理） |  |  |  |  |
| 二、 | （一 ）超净工作台 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  |  | 外部尺寸≥（L×D×H） 1060*620*1850mm； |  |  |  |  |
|  |  | 内部尺寸≥（L×D×H） 938*530*650mm； |  |  |  |  |
|  |  | 额定功率： 750 W； |  |  |  |  |
|  |  | 气流流速： 0.30～0.45m/s； |  |  |  |  |
|  |  | 紫外灯功率： 18W； |  |  |  |  |
|  |  | LED 日光灯功率： 12W； |  |  |  |  |
|  |  | 前窗玻璃最大开口高度： 400mm； 前窗玻璃开口安全操作高度： 200-350mm； |  |  |  |  |
|  |  | 工作台到地面高度： 约 750mm； |  |  |  |  |
|  |  | 噪音≤65dB(A)； |  |  |  |  |
|  |  | 风机:转速:≥2460RPM， 流量： 750m3/h， 功率 90W； |  |  |  |  |
|  |  | 产品安全性： 菌落数≤0.5CFU/30min； |  |  |  |  |
|  |  | 照明： ≥350lx； |  |  |  |  |
|  |  | 结构特点 |  |  |  |  |
|  |  | 洁净台分类：垂直层流、单面操作； |  |  |  |  |
|  |  | 过滤效率:过滤器采用无隔板高效过滤器， 对直径 0.3 μm 颗粒过滤效率为 99.999%；可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器 |  |  |  |  |
|  |  | 箱体部分采用冷轧钢板且表面静电喷涂； |  |  |  |  |
|  |  | 工作区台面为不锈钢材质； |  |  |  |  |
|  |  | 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部） 正压环绕设计工作区内； |  |  |  |  |
|  |  | 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插 座键、风量减小键、风量增大键组成；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、 紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； | ★ |  |  |  |
|  |  | 洁净台前视窗采用 5mm 厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门配重结构， 上下开 启，行程范围内任意高度悬停； | ★ |  |  |  |
|  |  | 紫外灯与风机、日光灯互锁功能， 即当风机、日光灯工作时， 紫外灯无法开 启； |  |  |  |  |
|  |  | 紫外灯延时 5S 开启， 保护操作人员安全； |  |  |  |  |
|  |  | 设置前窗开口安全高度， 在低于或高于安全高度时报警， 保证设备使用时 性能稳定； | ★ |  |  |  |
|  |  | 福马脚轮设计， 方便柜体移动与固定。 | ★ |  |  |  |
|  | （二 ）生物安全柜 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气流模式：70%循环，30%外排。 |  |  |  |  |
|  |  | 工作区尺寸：长度 1250-1350mm，深度≥600mm,高度≥580mm。整机外形宽 度≤1500mm。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 下降风速：≥0.33m/s流入风速：≥0.53m/s 。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 噪音：≤65dB。 |  |  |  |  |
|  |  | 柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体表面静电喷涂。工作台材质至少为 304 不锈钢，厚度不小于 1.2mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 10°倾斜角设计。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 前窗采用悬挂结构。 |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃下方设硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。 |  |  |  |  |
|  |  | 过滤器对0.3µm的颗粒过滤效率大于 99.995%,响应文件中提供第三方有权 机构出具的检测报告扫描件。 | ★ |  |  |  |
|  | （三）八道可调移液器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 液量微调设计： 所显示的数字后带微量刻度尺， 移液量有指针指示，可根据 指针进行微量调节，实现微调和粗调。 |  |  |  |  |
|  |  | 符合人体工程学设计，重量轻， 带弯钩状指靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 不同色彩标记不同的量程，易于辨识； |  |  |  |  |
|  |  | 小量程的移液器为双活塞设计； |  |  |  |  |
|  |  | 黑色背景，白色超大数字显示； |  |  |  |  |
|  |  | 双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽，底部液量调节按钮； |  |  |  |  |
|  |  | 量程调节器具有卡子设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； |  |  |  |  |
|  |  | 配 ID 标签，方便区分； |  |  |  |  |
|  |  | 标配校准保养工具。 |  |  |  |  |
|  | （四）单道可调移液器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连续可调，量程可配置； 0.2-2ul,1-10ul,2-20ul, 10-100ul,20-200ul， 100-1000ul |  |  |  |  |
|  |  | 液量微调： 所显示的数字后带微量刻度尺， 移液量有指针指示，可根据指针 进行微量调节。 |  |  |  |  |
|  |  | 小量程的移液器为双活塞设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 黑色背景，白色超大数字显示； |  |  |  |  |
|  |  | 双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽，底部液量调节按钮。 |  |  |  |  |
|  |  | 量程调节器具有卡子设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； |  |  |  |  |
|  |  | 配 ID 标签，方便区分； |  |  |  |  |
|  |  | 标配校准保养工具； |  |  |  |  |
|  | （五）漩涡混合器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 适合短时间（点动） 或长时间连续工作； |  |  |  |  |
|  |  | 转速范围： 0-3000rpm，无级调速； |  |  |  |  |
|  |  | 偏心球轴承设计，振动头安装方便； |  |  |  |  |
|  |  | ≥9 种振头及适配器可选； | ★ |  |  |  |
|  |  | 硅制底座，适合高速工作 |  |  |  |  |
|  |  | 运行周转直径： 4mm |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级： IP21 |  |  |  |  |
|  | （六）手掌式离心机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大转速： 7000rpm； |  |  |  |  |
|  |  | 最大相对离心力： 2650Xg； |  |  |  |  |
|  |  | 样品处理量： 0.2/0.5/1.5/2.0mlx8； 8x4x0.2ml PCR 排管（可用 8 联管）； |  |  |  |  |
|  |  | 电源参数： AC110/220V，50/60Hz 20W； |  |  |  |  |
|  |  | 噪音 :≤45dB； |  |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸(长 x 宽 x 高):约 178*178*115（mm) 误差±5mm |  |  |  |  |
|  |  | 重量:≤1kg |  |  |  |  |
|  |  | 转子带卡扣设计， 方便转子更换； |  |  |  |  |
|  |  | 直流电机：连续运行模式 |  |  |  |  |
|  | （七）移动紫外线消毒车 |  |  |  |  |  |
|  |  | 辐射照度： 107 μw/ cm2 |  |  |  |  |
|  |  | 灯臂长度： 960mm±3 |  |  |  |  |
|  |  | 折合后离地面高度： 1080mm±5 |  |  |  |  |
|  |  | 灯臂可调节角度： 0-180° |  |  |  |  |
|  |  | 灯管： 30W*2 支 |  |  |  |  |
|  |  | 紫外线波长： 253.7nm |  |  |  |  |
|  |  | 熔断器： F2AL250V |  |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸：约（H） 1080mm*（W） 280mm*（D） 340mm 误差±5MM |  |  |  |  |
|  | （八）医用冷藏箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 容积≥ 160L |  |  |  |  |
|  |  | 箱体外壳采用喷涂钢板； 内箱采用压花铝板； |  |  |  |  |
|  |  | 采用微电脑控制系统，温度数字显示， 确保精确稳定运行； |  |  |  |  |
|  |  | 电子温度控制，精度达到 0.1℃； |  |  |  |  |
|  |  | 标配 USB 存储模块， 每月可存 8000 条， 可保存不低于 3 年（36 个月）数据， 超限后数据滚动覆盖； |  |  |  |  |
|  |  | 箱内温度稳定在 2℃~8℃范围内； |  |  |  |  |
|  |  | 内藏板管式蒸发器配合循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； |  |  |  |  |
|  |  | 高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持 8 小时）、开关门异 常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； |  |  |  |  |
|  |  | 密码保护功能，防止随意调整运行参数； |  |  |  |  |
|  |  | 断电保护： 冷藏箱延时启动功能， 避免电网恢复供电时多台设备同时导致断 路器保护。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全门锁设计，确保存放物品安全；内置 LED 节能照明灯， 开关门自动点亮 或熄灭，方便观察箱内物品。 |  |  |  |  |
|  |  | 双层中空电加热膜玻璃门， 设备运行时无凝露。 |  |  |  |  |
|  | （九）医用低温保存箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 容积≥ 50 升 |  |  |  |  |
|  |  | 外箱体采用冷轧钢板， 表面经环保陶化、喷涂工艺处理， 内箱体采用 SUS304 不锈钢。 |  |  |  |  |
|  |  | 采用微电脑控制系统，温度数字显示； |  |  |  |  |
|  |  | 电子温度控制，精度达到 0.1℃； |  |  |  |  |
|  |  | 制冷布局，箱内温度稳定在-15℃~-40℃范围内； |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机需碳氢制冷剂； | ★ |  |  |  |
|  |  | 蒸发器采用铜管，预埋在内箱壁上， 以传导方式制冷； | ★ |  |  |  |
|  |  | 具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持 8 小时）、开关门 异常报警功能； | ★ |  |  |  |
|  |  | 具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； | ★ |  |  |  |
|  |  | 温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； |  |  |  |  |
|  |  | 断电保护， 冷藏箱延时启动功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 标配测试孔； |  |  |  |  |
|  |  | 高度可调节搁架； | ★ |  |  |  |
|  | （十）高速离心机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源参数：（220±10%） VAC（50±1Hz） |  |  |  |  |
|  |  | 整机功率：500W |  |  |  |  |
|  |  | 最高转速：≥16000r/min | ★ |  |  |  |
|  |  | 最大制备容量：10ml |  |  |  |  |
|  |  | 最大相对离心力：≥21532 ×g |  |  |  |  |
|  |  | 转速控制精度：（±%或±30） rpm 取高值 |  |  |  |  |
|  |  | 定时范围：(1～999min) |  |  |  |  |
|  |  | 噪音：≤65dB |  |  |  |  |
|  |  | 主机尺寸(L×W×H)：≥360×510 ×300（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 净重/毛重（约）：30kg/40kg |  |  |  |  |
|  |  | 整机全钢机身，不锈钢离心腔； |  |  |  |  |
|  |  | 嵌入式微处理器控制，可精确控制转速，时间、温度和相对离心力； | ★ |  |  |  |
|  |  | 按键式编程设计，实时显示全部运行参数； |  |  |  |  |
|  |  | 配有门盖保护，电子式不平衡探测系统； |  |  |  |  |
|  |  | 采用橡胶门封条； |  |  |  |  |
|  | （十一）立式压力蒸汽灭菌器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 容积：≥70L |  |  |  |  |
|  |  | 内腔尺寸：约Φ 386x515mm，误差±5mm |  |  |  |  |
|  |  | 功率：4400W |  |  |  |  |
|  |  | 额定工作压力 0.23Mpa，额定工作温度 134℃，使用温度 105～ 136℃ |  |  |  |  |
|  |  | 灭菌腔体、灭菌提篮均为不锈钢 SUS304 材质，抛光处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 手轮式平移门，具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开， 门关闭不到位程序不能运行。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 |  |  |  |  |
|  |  | LED 数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 |  |  |  |  |
|  |  | 电磁阀使用品牌产品，压力表、安全阀供货时按照国家标准提供编号、铭牌、 合格证等资料。 |  |  |  |  |
|  |  | 微电脑控制，具有五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声 光提醒。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃ | ★ |  |  |  |
|  |  | 脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 |  |  |  |  |
|  |  | 全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。 | ★ |  |  |  |
|  |  | 具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 |  |  |  |  |
|  | 荧光定量PCR仪 |  |  |  |  |  |
|  |  | 样本容量:96孔； |  |  |  |  |
|  |  | 适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)； |  |  |  |  |
|  |  | 检测通道:≥4； | ★ |  |  |  |
|  |  | 适用荧光素：1）通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green；2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE；3）通道3：ROX、Texas Red；4）通道4：Cy5； |  |  |  |  |
|  |  | 反应体系：0-100μl； |  |  |  |  |
|  |  | 光源：高亮长寿命免维护LED光源； | ★ |  |  |  |
|  |  | 荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； | ★ |  |  |  |
|  |  | 检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测； |  |  |  |  |
|  |  | 模块控温范围：0～100℃； |  |  |  |  |
|  |  | 控温技术：半导体制冷片加热制冷技术； |  |  |  |  |
|  |  | 温度均匀性：≤±0.1℃； |  |  |  |  |
|  |  | 最大升/降温速率：≥6.1℃/s； | ★ |  |  |  |
|  |  | 梯度温度：1）宽度：1℃～40℃；2）温度数：12列 |  |  |  |  |
|  |  | 操控方式：1）单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行； 2）PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；3）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作； | ★ |  |  |  |
|  |  | 自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； |  |  |  |  |
|  |  | 软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等； |  |  |  |  |
|  |  | LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； |  |  |  |  |
|  |  | 报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式； |  |  |  |  |
|  |  | 实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失； | ★ |  |  |  |
|  |  | 其他配件：标配电脑、打印机 |  |  |  |  |
|  | 四、报价要求 | 本项目报总价，报价即完成本项目各包的全部内容的所有费用。 |  |  |  |  |
|  | 五、其他要求 | 免费质保期内， 成交供应商负责所有维修配件、过滤网等耗材费、机器校准 服务费等，仪器每年维护保养≥2 次 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |