项目编号: LASZYY-SBGCB2025041

六 安 市 中 医 院

单一来源采购文件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：六安市中医院

2025年4月2日

目  录

一、采购公告………………………………………………………..

二、投标人须知前附表	…………………………………………….

三、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..

四、投标人报价须知……………………………………………….

五、投标文件构成………………………………………………..

六、签订合同……………………………………………………….

七、澄清及变更	……………………………………………………..

八、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………

附件二……………………………………………………………….

# 六安市中医院供应室部分设备维保服务项目单一来源采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部令第74号）等相关法律规定，现就本项目拟采取单一来源方式采购予以公示。

一、采购人名称：六安市中医院

二、采购人地址：六安市人民路76号

三、采购项目名称：六安市中医院供应室部分设备维保服务（项目编号：LASZYY-SBGCB2025041）

四、采购项目类型：服务类

五、拟采购项目的说明：

我院供应室部分设备因使用年限较长，各种零部件老化严重，为保障科室业务的正常进行，需采购维保服务。

六、采购预算金额：4.9万元

七、采用单一来源方式的原因及说明：

六安市中医院供应室部分设备供应室脉动真空灭菌器等设备属于特种设备，结构复杂性强，要求资质严格，只有原厂能够提供设备的最新配件及设备整机维护能力，第三方公司不具备维保服务能力，只能向唯一供应商合肥泓贤医疗器械有限公司采购。

该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条《中华人民共和国政府采购法定实施条例》第二十七条规定，论证小组一致同意本项目采购采用单一来源方式采购。综上，本项目拟采用单一来源方式进行采购 。

- 拟定唯一供应商名称：合肥泓贤医疗器械有限公司

- 九、拟定唯一供应商地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路双凤智谷创新创业科技园A栋。

十、公示期限：2025年4月2日至2025年4月10日。任何供应商、单位或个人对采用单一来源采购方式有异议的，可以在公示期内以书面形式向采购人反映。如无异议，公示结束后将采用单一来源采购方式采购。

十一、联系事项：

联系人：设备工程部汤老师

联系方式：0564-3318715

六安市中医院设备工程部

2025年4月2日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：六安市中医院供应室部分设备维保服务 项目编号：LASZYY-SBGCB2025041 项目性质：维保服务 |
| 2 | 采购方式：单一来源 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间按需供货；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：开票后30日内付款。 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 投标文件：投标文件需要内容盖章后制成一份PDF文件，按照响应项目名称+公司名的邮件名形式发送至邮箱laszyysbgcb@163.com |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2025年4月10日 下午15时； 开标地点：六安市中医院19楼设备工程部 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：4.9万元 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价书、相关的营业执照、企业资质证书、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中如要求有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。不接受不清晰的投标文件。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我科联系，我科将尽快予以答复。

五、投标文件构成

1、投标文件应按投标文件内容要求提供材料，盖章后制成一份PDF文件。

2、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

六、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由医院发出中标通知。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月内来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

七、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

八 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件一

采 购 需 求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华牌脉动真空灭菌器 | 台 | 4 |
| 2 | 新华牌快速多舱式全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |
| 3 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 台 | 2 |
| 4 | 新华牌极速生物阅读器 | 台 | 1 |
| 5 | 新华牌快速生物阅读器 | 台 | 1 |
| 6 | 全自动纯水机 | 套 | 1 |
| 7 | 新华牌医用煮沸消毒器 | 台 | 1 |
| 8 | 新华牌超声波清洗机 | 台 | 1 |
| 9 | 新华牌医用干燥柜 | 台 | 2 |

- 资格要求

- 投标人具有特种设备证书（许可项目包含压力容器安装、修理、改造）或具有压力容器生产资质的厂家维修授权；

- 投标人应安排专业工程师提供专业化的维保服务，工程师必须具有核心设备原生产厂家的培训，并出具证明。

二、服务内容

- 接到院方报修信息后1小时内赶到设备现场，24小时内必须排除故障，如需更换配件在72小时内予以解决，使设备正常运行；

- 对院方维保设备每季度进行1次主动维护保养（维护保养内容件附录），设备的易损件达到原厂家规定更换周期的要及时更换。

- 维保期内，负责维保设备自带压力表、安全阀的检验。

- 4台脉动真空灭菌器和2台（多舱清洗机、单舱清洗机）维保期内每年免费进行物理验证报告，报告有CMA或CNAS的认证。

- 维保过程中需要的仪器、工具、耗材等具有中标方承担。

三、各类设备维护保养内容及流程

- 脉动真空灭菌器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 每月检查门胶条（更换周期为1年或1000次循环) |
| 2 | 对门传动系统进行加油（6个月），平移门同步带（更换周期为2年），维保期内更换一次 |
| 3 | 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/蒸汽管路卡箍垫（更换周期为1年） |
| 4 | 每月紧固设备电源、真空泵、交流接触器连接线、温度压力信号线 |
| 5 | 每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |
| 6 | 每月清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水 |
| 7 | 每月调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅，必须保证四台脉动真空灭菌器前门搬运车、后门搬运车分别通用。 |
| 8 | 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） |
| 9 | 每年清洁内室及内室过滤网、消毒车、外搬运车，每季度清洁外装饰罩 |
| 10 | 每月清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀 |
| 11 | 每月清洗门胶条，清洁门密封槽 |
| 12 | 每月清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏 |
| 13 | 每月检查门是否水平，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效 |
| 14 | 每月检查进水管路是否漏水，水压力(设备要求0.15-0.3Mpa） |
| 15 | 每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力(设备要求0.3-0.5Mpa） |
| 16 | 每月压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力(设备要求0.5-0.7Mpa） |
| 17 | 每季度对触摸屏程序及控制器程序进行更新升级，并对触摸屏进行校验 |
| 18 | 每月运行保压程序，检测极限真空(≤-90Kpa)，泄漏速率（＜130Pa/min) |
| 19 | 每月检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，记录脉动时间、升温时间、程序运行时间、灭菌阶段温度变化范围、压力变化范围及BD测试是否合格 |
| 20 | 全保，免费维修，免费更换配件 |

- 全自动多舱清洗消毒器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每月检查空气过滤器 | 2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换 |
| 2 | 每月检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管，传动密封圈 |  |
| 3 | 每月检查喷射臂固定环及相关配件 |  |
| 4 | 每月检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接组件 |  |
| 5 | 每月检查门及维修窗密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管 | 6000循环/3年 |
| 6 | 每月紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、交流接触器连接线 |  |
| 7 | 每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |
| 8 | 每月清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水 |  |
| 9 | 每月清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊，检查磁铁是否损坏 |  |
| 10 | 舱体传动轴承润滑：3个月/900个循环，传动防滑圈磨损检查1个月/300个循环，传动皮带3个月/900个循环，超声舱传动齿轮（若有）传动稳定性 |  |
| 11 | 每月检查超声舱钢丝绳松紧及是否断裂，升降稳定性及定位系统，清洁排水过滤网 |  |
| 12 | 每月检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅 |  |
| 13 | 每月校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头 |  |
| 14 | 每月检查各门是否水平，门传动轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，门两侧四颗固定螺栓是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响 |  |
| 15 | 每月检查计量系统进液精度：清洗液、上油液，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |  |
| 16 | 每月检查进水管路是否漏水，进水压力(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |
| 17 | 每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |
| 18 | 每月手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后，记录空气温度 |  |
| 19 | 全保，免费维修，免费更换配件 |  |

- 干燥柜维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查空气过滤器是否该更换。建议更换时间为设备运行3000小时。 |
| 2 | 检查弱电：设备接线，电气箱连线紧固。 |
| 3 | 检查强电：紧固设备电源、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线，检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。 |
| 5 | 检查内室格栅是否放入顺畅。 |
| 6 | 检查门密封胶条是否损坏，关门是否有异响。 |
| 7 | 检查设备温度探头温度是否准确、灵敏。 |
| 8 | 去除内室的锈和水垢。 |
| 9 | 检查程序运行参数是否正常 |
| 10 | 检查设备风机转动是否有异响。 |
| 11 | 检查门的开关是否有顺畅，门把手是否松动。 |
| 12 | 检查干燥柜螺丝是否松动并紧固。 |
| 13 | 全保，免费维修，免费更换配件 |

- 过氧化氢低温等离子体灭菌器维护保养内容

| 编号 | 质保项目及内容（可参照过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养指南进行） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查真空泵油是否需要更换 | 500次循环/6个月/泵油变色或过滤器出现油烟等需要强制更换 |
| 2 | 检查油污过滤器滤芯是否需要更换 |  |
| 3 | 检查过氧化氢过滤器滤芯是否需要更换 |  |
| 4 | 紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线 |  |
| 5 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |
| 6 | 清洁真空泵进气口滤网 |  |
| 7 | 清洁V5、V6阀堵丝 |  |
| 8 | 清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩 |  |
| 9 | 清洁打印机热敏打印头 |  |
| 10 | 检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏 |  |
| 11 | 检查卡匣系统（仅适用于卡匣灭菌器） |  |
| 12 | 检查计量加注系统（仅适用于瓶装灭菌器） |  |
| 13 | 检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常 |  |
| 14 | 校验触摸屏 |  |
| 15 | 每年对过滤器滤芯和真空泵油更换一次 |  |

- 超声波清洗机及煮沸消毒器维护保养内容

| 编号 | 质保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维修保养指南进行） |
| --- | --- |
| 1 | 检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。 |
| 2 | 检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管，排水泵管路是否紧固 |
| 3 | 检查门轴以及其他需要上油处是否需要上润滑油 |
| 4 | 检查门开启关闭是否顺畅，门胶条是否需要更换。 |
| 5 | 检查强电：设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线 |
| 6 | 检查弱电：电源连接线和其它电器连接线有无破损，检查电气箱内连线是否松动，并紧固。 |
| 7 | 检查加热管、温度探头、浮子管阻焊处是否漏水。 |
| 8 | 检查清洗篮筐是否变形、开焊能否放入顺畅。 |
| 9 | 检查按键是否灵敏。 |
| 10 | 手动检查进水阀、排水泵是否正常开闭。 |
| 11 | 检查加热管在升温过程中是否加热。过热保护是否正常。 |
| 12 | 检查进水管路，排水管路，进气管路是否漏水和漏气现象。 |
| 13 | 去除槽内的水垢或锈。 |
| 14 | 检查程序运行参数是否正常 |
| 15 | 检查计量系统进液精度，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |
| 16 | 自动升降：检查门升降是否顺畅，有无卡顿现象。 |
| 17 | 检查煮沸槽升温速度，超声槽升温速度是否正常。 |
| 18 | 检查干燥槽空气过滤器。建议更换时间设备运行1000小时。 |
| 19 | 每月对超声波清洗机进行性能测试一次 |
| 19 | 全保，免费维修，免费更换配件 |

- 极速生物阅读器及快速生物阅读器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 每季度定期用温度验证装置对阅读器培养孔的温度准确性进行检验； |
| 2 | 每季度对触摸屏程序及控制器程序进行更新升级，并对触摸屏进行校验。 |

- 全自动纯水机维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 每季度定期对设备进行检修，保养； |
| 2 | 定期更换保安过滤器（滤芯3个月需更换一次); |
| 3 | 维保期内免费维修设备。 |

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标产品名称 |  |
| 投标产品生产企业 |  |
| 产品品牌及型号 | 品牌： 型号： |
| 投标报价 | 人民币 元/年 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： - 产品注册证号： - 质保： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

授权联系人：

联系方式：